|  |
| --- |
| **Duschstol/pall** med eller utan rygg/armstöd.  |
| Börja nerifrån och gå uppåt, kontrollera att: |
| * Att det finns gummifötter på alla fyra ben
 |
| * Att höjdreglerings knappar i stål är utfällda ordentligt.
 |
| * Att sits och chassi är helt och fritt från skador.
 |
| * Att sitsen sitter fast på chassit.
 |
| * Finns ryggstöd/armstöd – kontrollera om det finns sprickor/skador samt skruvar/muttrar samt att de är åtdragna så ryggstödet/armstöd sitter fast
 |

|  |
| --- |
| **El - gåbord/gåbord** |
| Börja nerifrån och gå uppåt, kontrollera att: |
| * Kontrollera hjul och däck. (sitter de fast, finns smuts/hår i navet, hur är slitaget).
 |
| * Kontrollera att alla hjullås fungerar.
 |
| * Att chassit är helt och utan skador.
 |
| * Att el-motordosan och kontaktsladdar är hela.
 |
| * Manöverdosa fungerar (höj och sänkning).
 |
| * Kontrollera armstöden och handtag är hela (finns lösa skruvar).
 |

|  |
| --- |
| **Rollator** |
| Börja nerifrån och gå uppåt, kontrollera att:  |
| * Att hjulen sitter fast ordentligt.
 |
| * Finns det sprickor/skador/nötning på hjul /smuts eller hår i navet.
 |
| * Att bromsar och låsfunktion fungerar.
 |
| * Finns lösa skruvar?
 |
| * Att handtagen sitter korrekt.
 |
| * Att rollator ram/chassi är helt och utan skador.
 |

|  |
| --- |
| **Rullstol** |
| Börja nerifrån och gå uppåt, kontrollera att:  |
| * Är hjulen hela och pumpade. Sitter hjulen ordentligt fast? Finns hårstrån eller smuts i navet?
 |
| * Ram/chassi är helt och utan skador.
 |
| * Sitter körhandtagen ordentligt fast?
 |
| * Fungerar bromsar, brukarbromsar och vårdarbromsar?
 |
| * Finns det skruvar som är lösa, tex. på benstöd?
 |
| * Finns tillhörande benstöd?
 |
| * Ligger dynan rätt i rullstolen?
 |
| * Sitter armstöd korrekt?
 |

|  |
| --- |
| **Lyftsele** |
| Varje månad, kontrollera att: (OBS! En lyftsele ska även genomgå en snabb kontroll före varje användningstillfälle). |
| * Inspektera lyftselen. Det får inte finnas skador på tyg, band, hängöglor och sömmar.
 |
| * Kontrollera att lyftselen är märkt med Korrekt ID nummer och att ID-nummer inte blivit urtvättat.
 |

|  |
| --- |
| **Mobil duschstol**  |
| Börja nedifrån och gå uppåt, kontrollera att: |
| * Kontrollera att hjul och däck (slitaget, hår runt hjul).
 |
| * Kontrollera att låshjulen fungerar.
 |
| * Finns tillhörande benstöd monterade på duschstolen?
 |
| * Att det inte finns sprickor i hårdplasten rygg/sits.
 |
| * Att klämmor för höjd reglering finns och är ordentligt intryckta.
 |
| * Att sitsen sitter fast ordentlig.
 |

|  |
| --- |
| **El – säng:** |
| Börja nerifrån och gå uppåt: |
| * Att hjullåsen fungerar.
 |
| * Att sladdar är hela.
 |
| * Sänggrindar är hela och fungerar att fälla upp och ner.
 |
| * Att alla fyra madrasstopp är på plats.
 |
| * Att sängens manöverdosa fungerar och att hela sängen, ben och ryggdel går att höja/sänka.
 |

|  |
| --- |
| **Arbetsstol utan/ med el laddad höj/sänk** |
| * Kontrollera hjulen, slitaget, hår runt hjulen.
 |
| * Att bromsen fungerar.
 |
| Vid el sladd kolla: |
| * Höj/sänk funktionen.
 |
| * Att el sladden är hel och fungerar.
 |

|  |
| --- |
| **Taklyft** |
| Varje månad, kontrollera att: |
| * Att en manual för liften finns tillgänglig.
 |
| Lyftbygeln: |
| * Att urkrokningsskydden finns och är intakta. Saknade eller skadade

urkrokningsskydd måste alltid ersättas med nya |
| Lyftbandet: |
| * Sänk ner lyftbygeln maximalt och kontrollera att lyftbandet inte är vridet eller slitet och att det utan problem kan köras in/ut i taklyften.
 |
| Takmotor: |
| * Kontrollera att nödstoppet fungerar genom att trycka på den röda nödstoppsknappen på takmotorn (återställ genom att vrida knappen i pilens riktning tills den fjädrar ut).
 |
| * Kontrollera att den elektriska nödsänkningen fungerar genom att trycka på knappen/pilen på taklyftens kortsida.
 |
| * Att nödstoppssnöre finns (hänger ner från takmotor).
 |
| Lampor/Lysdioder på laddstation: |
| * Kontrollera att lysdiodern på laddstationen fungerar (lyser).
 |
| * Att sladdar är hela.
 |

|  |
| --- |
| **Mobillyft & Stålyft** |
| Börja nerifrån och gå uppåt, kontrollera att: |
| * Att en manual för liften finns tillgänglig.
 |
| * Kontrollera att hjul rullar fritt och att däck är fria från slitaget och hår runt hjulnav.
 |
| * Kontrollera att låshjulen fungerar.
 |
| * Att sladdar är hela.
 |
| * kontrollera att lyftbandet inte är vridet eller slitet och att det utan problem kan köras in/ut i taklyften.
 |
| * Kontrollera att hand-, manöverdosa fungerar, benbreddning, höj- och sänkfunktion.
 |
| * Krokarna/skydden i båda ändarna på lyftbygeln sitter på plats och är hela
 |
| * Kontrollera att mekaniska nödsänkning fungerar genom att rotera den röda kolven (sitter olika på olika modeller, se manual) och belasta sen lyftarmen. Då ska lyftarmen sänka sig om den stannat i ett högt läge.
 |
| * Kontrollera att nödstoppet fungerar genom att trycka på den röda nödstoppsknappen (återställ genom att vrida knappen i pilens riktning tills den fjädrar ut)
 |
| * Att batteriboxen sitter fast ordentligt.
 |
| * När funktionskontrollen är klar lämnas alltid liften i låst läge och på laddning.
 |

|  |
| --- |
| **Förflyttningsplattformar (ReTurn, MOlift)** |
| Börja nedifrån och gå uppåt, kontrollera att: |
| * Kontrollera hjul, sitter dom fast, finns det smuts och hår i navet.
 |
| * Kontrollera att bromsar fungerar.
 |
| * Kontrollera om det finns skador i ram/chassi.
 |